МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
 ДЛЯ УСТАНОВКИ АП-13 НА ТРУБОПРОВОДЕ
(МК-13)
Видеоинструкцию см. на сайте www.signur.ru

Изготовитель: ООО «ПНП СИГНУР» 115184, Москва, ул. Б.Татарская, 35
Почтовый адрес: 123458, Москва, ул. Твардовского, 8
Тел. (495)780-9219, 757-6004;  www.signur.ru, e-mail: signur@mail.ru 

Монтажный комплект МК-13 (далее МК) предназначен для установки на трубопроводе акустического преобразователя АП-13 расходомера ЭХО-Р-02 в соответствии с Руководством по эксплуатации АЦПР.407154.012 РЭ (приложение 17).
1.	Монтаж возможно производить на трубопроводах из любого материала. На стальных водоводах МК крепится сваркой непосредственно к трубопроводу. На водоводах из других материалов необходима установка на трубопровод стального поперечного кольца шириной не менее 100 мм и толщиной 3-5 мм

2.	Состав МК (рис. 1):
1) труба стальная Ø 76х3,5 длиной 250 мм с фланцем Ø 110;
2) труба пластиковая длиной 280 мм с зубцами;
3) резиновые кольца – 4 шт.;
4) резиновые прокладки Ø 110
                   толщиной 3мм – 3 шт.
                                       1мм – 2 шт.
5) болты М6х20 с гайками – 4 шт.

Рис. 1                                            Рис.2

2

3.	Монтаж МК на трубопроводе  (Рис. 2)

3.1.	Вырезать в водоводе (и в кольце, если оно установлено) отверстие диаметром 65-70 мм;
3.2.	Вынуть пластиковую трубу монтажного комплекта из стальной;
3.3.	Поставить  (не закреплять) стальную трубу монтажного комплекта   на водовод над отверстием и с помощью линейки измерить расстояние (Низм) от дна трубопровода до верхней поверхности фланца МК;
3.4.	В паспорте на расходомер найти величину максимального значения уровня (Нmax);
3.5.	В соответствии с Приложением 17  Руководства по эксплуатации ЭХО-Р-02, высота установки АП-13 должна составлять  (Нmax+250) мм   от дна трубопровода;
3.6.	Обрезать стальную  трубу МК на величину
А =  Низм. – (Нmax+250)+ 5 мм (запас)

ПРИМЕР: 	Внутренний диаметр водовода – 188 мм
		Нmax (согласно паспорту) – 100 мм
		Измеренное расстояние от дна трубопровода 
		до фланца Низм. – 445 мм
		Определим  А = 445 – (100 + 250) + 5 = 100 (мм)
		Таким образом, стальную трубу нужно укоротить на 100 мм

3.7.	Обрезать пластиковую трубу на такую же величину (А), как стальную.
3.8.	Приварить стальную трубу МК перпендикулярно трубопроводу    (или кольцу) над отверстием.
3.9.	Измерить расстояние от дна трубопровода до верхней поверхности фланца (аналогично п.3.3). Оно должно составлять                            
                                       [(Нmax+250)-(3-10)] мм
3.10.	Вставить пластиковую трубу  в стальную, предварительно надев резиновые кольца
3.11.	На фланец стальной трубы МК установить резиновые прокладки. Их количество подбирается таким образом, чтобы расстояние от дна трубопровода до поверхности составляло (Нmax+250) мм.

3
3.12.	
Установить АП-13 на резиновые прокладки и закрепить болтами (рис. 3). Гайки сильно не затягивать. Болты обмазать литолом (от коррозии).

Рис. 3

4