МОНТАЖНЫЙ НАБОР
 ДЛЯ УСТАНОВКИ АП-11 НА ТРУБОПРОВОДЕ
(МН-11)
Видеоинструкцию см. на сайте www.signur.ru

Изготовитель: ООО «ПНП СИГНУР» 115184, Москва, ул. Б.Татарская, 35
Почтовый адрес: 123458, Москва, ул. Твардовского, 8
Тел. (495)780-9219, 757-6004;  www.signur.ru, e-mail: signur@mail.ru 

	Монтажный набор МН-11 (далее МН) предназначен для установки на трубопроводе акустического преобразователя АП-11 расходомера ЭХО-Р-02     в соответствии с Руководством по эксплуатации АЦПР.407154.012 РЭ (Приложение 13).   
1.	Состав МН 
1)	хомут трубный  Ø 110 – 2 шт.;
2)	фланец крепежный – 2 шт.;
3)	резиновая прокладка – 1 шт.;
4)	бумажный шаблон – 2 шт.;
5)	болты М6х30 с гайками – 4 шт.
6)	шайбы – 4 шт.

Рис. 1   

2
2.	 Монтаж МН на трубопроводе  (Рис. 1)

2.1.	Вырезать в водоводе отверстие диаметром 115 - 120 мм. Если планируется измерение скорости потока через это отверстие, то его следует увеличить до размеров измерителя скорости.
2.2.	 Измерить внутренний диаметр трубопровода (D) и сравнить с указанным в паспорте
2.3.	 Прикрепить фланцы к хомутам.
2.4.	Изготовление звуковода.
2.4.1.	Рекомендуем изготавливать звуковод  из трубы ПВХ канализационной*  110х3 в соответствии с Приложением 13 РЭ. Конец трубы с фаской следует срезать. Определение длины звуковода производится исходя из диаметра водовода (D) и максимального уровня заполнения (Нмакс), указанного в паспорте расходомера.
L мм = 1050 – (D- Нмакс) – 3
запас  3 мм делается для установки резиновой прокладки.
ПРИМЕР:      Внутренний диаметр трубопровода D = 340 мм,
максимальное заполнение  Нмакс= 300 мм.                              
Длина звуковода L в этом случае составит 1007 мм.
2.4.2.	 Нарезка зубчатой насечки.
Наклеить на конец трубы шаблон из монтажного набора. Произвести нарезку  зубчатой насечки по шаблону ножовкой по металлу. Заусенцы удалить, особенно тщательно - на внутренней поверхности. Если зубцы несколько загибаются вовнутрь трубы, их следует отогнуть. 
2.5.	Установка звуковода на трубопровод.
2.5.1.	Закрепить хомуты с фланцами из монтажного набора на звуководе: один,  с резиновой прокладкой, на конце звуковода (без зубцов) для крепления АП-11; второй, на другом конце (примерно 100 мм от зубцов – точная регулировка по месту) – для фиксации  положения звуковода на трубопроводе.
2.5.2.	Установить звуковод в отверстие в трубопроводе. Высота установки АП относительно дна трубопровода  должна составить 
3

1000 + Нмакс  (приложение 13).  Для нашего примера фланец для крепления АП  должен быть установлен на высоте  1000+300=1300 (мм)
2.5.3.	Фиксация положения звуковода производится перемещением и закреплением  нижнего хомута. Закрепление звуковода в колодце производится по месту.
2.6.	Крепление звуковода в колодце можно выполнить следующим способом (Рис. 2):
•	нижний фланец саморезами (2 шт.) прикрепить к водоводу (если водовод стальной, то  можно приварить точками)
•	в гайку М10 на верхнем хомуте ввернуть резьбовую шпильку*,       другой конец которой прикрепить к стенке колодца.
3.	АП-11 крепится к верхнему фланцу болтами  - 4 шт.

Рис. 2
*Труба ПВХ и резьбовая шпилька в комплект поставки МН-11 не входят
4